Załącznik Nr 3 - Specyfikacja

| I JDNOSTKA GŁÓWNA |
| --- |
| 1 | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. | TAK, |  |
| 3 | Urządzenie wprowadzone do sprzedaży nie wcześniej niż 2017 | TAK |  |
| 5 | Możliwość programowania własnych presetów: min. 30 | TAK |  |
| 6 | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | TAK, |  |
| 7 | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół | TAK, |  |
| 8 | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 | TAK, |  |
| 9 | Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 9” rozdzielczość min. 1280x800 | TAK, |  |
| 10 | Regulacja panelu sterowania góra-dół min 15 cm. | TAK |  |
| 12 | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK, |  |
| 13 | Manipulator kulowy | TAK |  |
| 14 | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK, |  |
| 15 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 225 000 kanałów procesowych | TAK, |  |
| 16 | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 2-16 MHz | TAK, |  |
| 17 | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3 | TAK, |  |
| 18 | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 40000 | TAK, |  |
| 19 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 350GB | TAK, |  |
| 20 | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK, |  |
| 21 | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. JPEG, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK, |  |
| 22 | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 | TAK |  |
| 23 | Tryb B | TAK, |  |
| 24 | Głębokość penetracji min. 2-35cm | TAK, |  |
| 25 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK, |  |
| 26 | Maksymalna dynamika systemu min. 220 dB | TAK, |  |
| 27 | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8 | TAK, |  |
| 28 | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE | TAK, |  |
| 29 | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 1400 fps | TAK, |  |
| 30 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK, |  |
| 31 | Całkowita wielkość powiększenia minimum x8 | TAK, |  |
| 32 | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
| 33 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK, |  |
| 34 | Obrazowanie harmoniczne | TAK, |  |
| 35 | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK, |  |
| 36 | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | TAK, |  |
| 37 | Tryb M | TAK, |  |
| 38 | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK, |  |
| 39 | Doppler Kolorowy i doppler tkankowy | TAK, |  |
| 40 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 kHz | TAK, |  |
| 41 | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s | TAK |  |
| 42 | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 25° | TAK |  |
| 43 | Kierunkowy Doppler Mocy | TAK, |  |
| 44 | Doppler Pulsacyjny i doppler tkankowy spektralny | TAK |  |
| 45 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 21 kHz | TAK, |  |
| 46 | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 8,8 m/s | TAK |  |
| 47 | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-25 mm | TAK, |  |
| 48 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK, |  |
| 49 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK, |  |
| 50 | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek | TAK |  |
| 51 | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów | TAK |  |
| 52 | Funkcja obrazowania krzyżowego | TAK |  |
| 53 | Oprogramowanie do badań min: brzusznych kardiologicznych ginekologicznych mięśniowoszkieletowe położnicze pediatrycznych małych narządów transkranialne urologicznych naczyniowych | TAK |  |
| 54 | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości Dodatkowe okno na obrazie powiększające obszar wokół kursora pomiarowego w trakcie realizacji pomiarów. | TAK |  |
| II GŁOWICE |
| 1 | Głowica convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 55° | TAK |  |
| 2 | Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 6-13 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: max 40 mm | TAK |  |
| III URZĄDZENIA PERYFERYJNE |
| 1 | Fabryczny podgrzewacz żelu | TAK, |  |
| IV MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |
| 1 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o 3D/4D | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o funkcję w pełni automatycznego pomiaru IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 1 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesiące | TAK |  |